60V/100A电池测试系统数

产品名称：电池测试系统    产品型号：BT2018F

|  | 指标项目 | 详细参数 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入交流电源 | 单相电源 : AC~220V±10%/50Hz 最大输入功率: 6.2KW |  |  |
| 2 | 上位机电脑配置要求 | WIN7或以上/4G运行内存/ 1T硬盘/酷睿I3处理器 |  |  |
| 3 | 电压输出 | 每通道测量范围: 0V—60V (线性连续可调) 测量精度 : 0.05%RD±0.05%FS 稳 定 度 : 0.05%RD±0.05%FS 最低放电电压: 10V 控制精度 : 0.05%RD±0.05%FS 最小分辨率 : 0.0001V |  |  |
| 4 | 电流输出 | 每通道测量范围: 0.1A—100A (线性连续可调) 测量精度 : 0.05%RD±0.05%FS 稳 定 度 : 0.05%RD±0.05%FS 控制精度 : 0.05%RD±0.05%FS 最小分辨率: 0.001A |  |  |
| 5 | 功率 | 每通道最大输出功率: 6KW |  |  |
|  | 通道输入电阻 | ≥100MΩ |  |  |
| 6 | 电流响应时间 | ≤100ms（10%~90%电池负载，无超调） | 高速动态响应能够满足高标准实测工况模拟测试需求 |  |
| 7 | 充放电转换时间 | ≤100ms （10%~90%电池负载，无超调） |  |  |
| 8 | 功率 | 通道最大输出：6KW |  |  |
| 9 | 数据记录频率 | 最高记录频率20HZ 1. 时间△t： 50ms~3600S (时间变化量) 2. 电压△U： 20mV~50V (电压变化量) 3. 电流△I： 100mA~5000mA (电流变化量) |  |  |
| 10 | 显示位数 | 6位有效数字（电压:××.××××；电流：×××.×××） |  |  |
| 11 | 工步跳转时间 | <1S |  |  |
| 12 | 检测采样方式 | 四线制测量 |  |  |
| 13 | 基准电压 | 采用美国专用基准集成芯片； 温度系数：5ppm/℃（最大值） |  |  |
| 14 | 截止条件 | 电压、电流、时间、容量、电压变化量、T1、自定义变量、等多种结束条件 |  |  |
| 15 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、倍率充电、恒功率充电、 |  |  |
| 16 | 放电模式 | 恒流放电、恒阻放电、倍率放电、恒功率放电、 |  |  |
| 17 | 循环测试范围 | 1—99999次，单循环工步数254，具有嵌套循环功能，最大支持3层嵌套 |  |  |
| 18 | 安全保护 | 硬件过压保护、硬件过流保护、短路保护、反接保护、掉电数据保护、过放保护、欠流保护、容量保护、 设置参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、延时时间 |  |  |
| 19 | 停电保护 | 外部断电后，电池与设备之间自动断开，有效避免因重新上电造成意外； |  |  |
| 20 | 通道特点 | 通道个数 : 1通道 通道特点 : 恒流源与恒压源采用双闭环结构 控制模式 : 独立控制、独立编程 |  |  |
| 21 | 硬件通信 | 速度:19.2KBPS 模式:工业高速隔离RS485（USB接口） |  |  |
| 22 | 数据采样速度 | 1条数据/秒(每个通道） |  |  |
| 23 | 报警方式 | 测试完成提醒、安全保护报警、异常错误报警、弹幕提示信息 |  |  |
| 24 | 上位机软件 | LANBTS电池测试系统、WIN10风格、平面化GUI设计、 支持控制方式: 启动运行、正常停止、紧急停止、自动续接、任意跳转、重置参数启动、强制跳转、通道变更等功能； 基本功能: 循环控制,数据分析,数据库集中管理,分层曲线、过程曲线、容量叠加曲线、事件记录、等。 |  |  |
| 25 | 编程方案 | 方案独立、工步方案可分组、可修改、复制、分享、粘贴、参数智能输入、自动完成、每步可单独设置数据记录方式、多种变量N1/N2/C1/T1智能循环条件判断控制、 |  |  |
| 26 | 实时显示 | 当前电压、电流、容量、绝对时间、循环次数、工作状态、运行模式等； 显示块可翻转显示，测试方案、变量和能量信息等，支持动态实时曲线显示 |  |  |
| 27 | 智能分选功能 | 支持多种智能分选功能，如电压、电流、容量、时间及曲线，分选结果提示 |  |  |
| 28 | 数据报告 | 支持单个或多个数据另存，多个数据另存自动新建文件夹，文件名自动加入启动时间及箱号和通道号，便于数据管理 |  |  |
| 29 | 数据备份 | 数据定时备份、掉电备份、电脑死机备份 |  |  |
| 30 | 数据保存方式 | 用户可自定义名称及数据保存路径，数据以文件方式保存 |  |  |
| 31 | 软件升级 | 支持网络远程推送，在线升级； 支持固件远程在线升级； 支持硬件设备固件更新； |  |  |
| 32 | 工作环境相对湿度 | ≤85% RH（没有水汽凝结） |  |  |
| 33 | 工作温度范围 | -10℃~50℃（在范围内，保证测量精度） |  |  |
| 34 | 维修性 | 模块化结构，可用备品、备件进行及时替换、维修，保期内免费 |  |  |
| 35 | 噪声 | <60dB |  |  |
| 36 | 冷却方式 | 强制风冷 |  |  |
| 37 | 单元机柜尺寸 | 标准机箱，（根据量程确定箱体尺寸） |  |  |
| 38 | 输出电池夹具 | （用户定制）鳄鱼夹具 |  |  |
| 39 | 扩展功能 | 可根据用要求配置电压、温度辅助通道（辅助通道8CH/台，用户可自行确定与主通道关联数量） |  |  |